SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE NR 5

| Asortyment / Kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieplarka laboratoryjna z chłodzeniem | 1. Pojemność komory roboczej min. 30 litrów. 2. Wyposażona w system chłodzenia oparty na technologii Peltiera. 3. Zakres temperatury: + 5oC do + 60o C. 4. Dokładność odczytu temperatury 0,1o C. 5. Wahania temperatury komory roboczej maks. ± 0,4oC. 6. Wymuszony obieg powietrza z możliwością wymuszenia. 7. Wymiary zewnętrzne nie większe niż szer/wys/głęb: 550/600/490 - dopasowane o posiadanych statywów. 8. Wyświetlacz temperatury LED monitorujący poszczególne etapy pracy aparatu. 9. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. 10. Sygnalizacja awarii. 11. Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej. 12. Dwie półki ze stali nierdzewnej o regulowanym ustawieniu wysokości. 13. Drzwi wewnętrzne szklane. 14. Możliwość programowania czasu pracy urządzenia z wyprzedzeniem w trybie siedmiodniowym dla każdego dnia tygodnia z osobna lub dla dni roboczych i weekendów. 15. Możliwość dokonywania kalibracji w 3 temperaturach pomiarowych z panelu sterującego bez wzywania serwisu. 16. Wyjście na komputer RS 232 oraz oprogramowanie współpracujące z systemem Windows. 17. Wyjście Centronics umożliwiające bezpośrednie połączenie drukarki. 18. Certyfikat kalibracji w 25o C dostarczony z towarem wykonany przez akredytowane laboratorium. 19. Rozkład temperatury w 25o C w 9 –ciu punktach pomiarowych wykonany przez akredytowane laboratorium. 20. Grzałki rozmieszczone wokół całej przestrzeni roboczej. 21. Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem. 22. Gwarancja minimum 24 miesiące udokumentowana kartą gwarancyjną dołączoną do urządzenia. 23. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 24. Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii 48 godzin. 25. W przypadku napraw wymagających dłuższego terminu realizacji, czas naprawy wyłączony z okresu gwarancyjnego. 26. Wymiana sprzętu na nowy w przypadku wystąpienia 3 – krotnej usterki uniemożliwiającej wykorzystanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. 27. Certyfikat ISO 9001. 28. Certyfikat bezpieczeństwa CE – dostarczony wraz z towarem. 29. Autoryzacja producenta udzielona bezpośrednio wykonawcy na świadczenie serwisu gwarancyjnego pogwarancyjnego. 30. Instalacja i szkolenie użytkowników na koszt dostawcy ( szkolenie w zakresie obsługi urządzenia poświadczone odpowiednim dokumentem). | szt. | 2 |