SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE  8

| Asortyment/ kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Waga precyzyjna z drukarką | WYMAGANIA OGÓLNE | szt. | 1 |
|  | Zakres ważenia: Max =1000g |  |  |
|  | Minimalne obciążenie: 0,1 g |  |  |
|  | Działka odczytowa: d = 1mg |  |  |
|  | Działka legalizacyjna: e = 10 mg |  |  |
|  | Adjustacja wewnętrzna |  |  |
|  | Automatyczna adjustacja isoCAL ( w przypadku zmiany temperatury lub upływu określonego czasu między naważeniem próbki) |  |  |
|  | Powtarzalność: ≤± 1 mg |  |  |
|  | Liniowość: ≤± 2 mg |  |  |
|  | Szalka wagowa wykonana ze stali nierdzewnej o trójkątnym (trójbocznym) kształcie o średnicy 110 mm |  |  |
|  | Wyświetlacz z regulacją podświetlenia |  |  |
|  | Wejście interface RS 232 C |  |  |
|  | DRUKARKA: 3 miejscowy numerator (możliwość wy – i włączenia) |  |  |
|  | Zegar czasu rzeczywistego: data/czas; |  |  |
|  | Szybkość drukowania: 2-3 wiersze/ s |  |  |
|  | ilość znaków w wierszu: max. 24 |  |  |
|  | 4-cyfrowy wyświetlacz czasu |  |  |
|  | Licznik pozycji dla wyników ważenia, statystyki oraz dla komunikatów o błędach i kodach menu |  |  |
|  | Wydruk powinien zawierać: sumę wszystkich ważonych próbek odchylenie standardowe wartość średnią wartość Max wartość Min współczynnik zmienności |  |  |
|  | Masa: nie więcej niż 1,5 kg |  |  |
|  | Długość kabla połączeniowego do wagi 1-1,5 m |  |  |
|  | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Instalacja urządzeń wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępność w ciągu 48 godzin |  |  |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa CE oraz wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w UE – dostarczone wraz z towarem |  |  |
|  | Świadectwo wzorcowania wagi wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące, zawierające błędy wskazań i rozrzut dla następujących wzorców masy: 2 g, 10 g, 100g, 500g, 1000 g. |  |  |