Nr sprawy: WIW.DG.272.8.2022												Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Zadanie nr 1 - Zamrażarka laboratoryjna

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka laboratoryjna | - zakres temperatur: -9oC/-35 oC; - pojemność ok. 350 l nett/ 500 l brutto; - wymiary zewnętrzne 180-190/75/75 cm; - system chłodzenia – wymuszony obieg powietrza; - sterowanie elektroniczne; - wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy; - alarm optyczny i akustyczny; - obudowa: stal lakierowana, kolor biały; - odszranianie automatyczne; - szuflady w zamrażarce – 6-8 szt.; - drzwi pełne samoczynnie zamykane z możliwością zamykania na klucz. |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zadanie nr 2 - Komora laminarna

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa | - wymiary zewn.(SxGxW) max.1340x790x2069 mm; - wymiary wewn. .(SxGxW) max.1250x645x660 mm; - konstrukcja komory – podłoga, boki, przestrzeń robocza i tył ze stali nierdzewnej; - blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony; - szyba frontowa wykonana z podwójnego szkła hartowanego, pochylona 7-8o podnoszona i opuszczana elektrycznie z możliwością zasunięcia do końca; - pionowy, laminarny przepływ powietrza; - 2 filtry HEPA o wydajności min. 99% dla MPPS; - automatyczna kompensacja zużycia filtra; - mikroprocesorowy system sterowania z obsługą w języku polskim; - godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV; - sygnalizacja optyczna i dźwiękowa; - niski poziom ciśnienia akustycznego < 56 dB; - 2 gniazda elektryczne wewnątrz komory; - zawór gazu; - stelaż na blokowanych kółkach. |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zadanie nr 3 - Komora laminarna nastołowa do PCR

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna nastołowa | - wymiary zewn.(SxGxW) max 700x600x700 mm; - wymiary pow. roboczej: ok. 650x500 mm; - materiał ścian: tył stal nierdzewna, ściany boczne i frontowa: szkło; - blat roboczy – stal nierdzewna; - lampa UV o długiej żywotności; - przepływowa lampa antybakteryjna UV - ściany odporne na uszkodzenia; - lampa światła białego zapewniająca właściwe oświetlenie powierzchni roboczej; - niski poziom hałasu; - port na przewody elektryczne. |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zadanie nr 4 - Laboratoryjny system oczyszczania wody

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratoryjny system oczyszczania wody | - Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad - Laboratoryjny system oczyszczania wody produkujący wodę oczyszczoną (po membranie odwróconej osmozy RO) i wodę ultraczystą - System zasilany jest wodą wodociągową - Główne etapy oczyszczania : -Oczyszczanie wstępne;-Membrana odwróconej osmozy; Lampa UV dwuzakresowa (185/254nm); mieszane złoże żywic jonowymiennych; filtry końcowe - Wydajność urządzenia 3 L/h dla wody po RO, szybkość podawania wody ultraczystej ok.1L/min - Dodatkowy zbiornik 30l i zestaw podłączeniowy do zbiornika z filtrami - Uchwyt mocujący do systemu; - Wyświetlacz parametrów wody i statusu pracy urządzenia - Możliwość odczytu parametrów wody ultraczystej w jednostkach uS/cm, możliwość odczytu parametrów skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo - Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii - Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody (możliwość wymuszenia recyrkulacji manualnie) - Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu urządzenia - Możliwość dozowania zadanych objętości wody ultraczystej (dozowanie wolumetryczne) - Możliwość ustawienia w systemie dozowania dokładnej ilości wody ultra czystej w zakresie do 10l z krokiem 0,25l - System wykonany z wysoko odpornego tworzywa - Zestaw filtrów w ilości wystarczającej do rozpoczęcia eksploatacji urządzenia; |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zadanie nr 5 - Autoklaw laboratoryjny

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw laboratoryjny | Pionowy, automatyczny autoklaw z systemem szybkiego chłodzenia. Przeznaczony do sterylizacji wszystkich materiałów i mediów . Autoklaw umożliwiający przeprowadzenie min. 4 sterylizacji z wsadem z płynami w ciągu 8 godzinnego dnia pracy. Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 1.Pojemność użytkowa 75 litrów ± 5% 2.Minimalne wymiary komory sterylizacyjnej: 400 x 600 mm ( średnica x głębokość ) 3.Wymiary całkowite zewnętrzne maksymalnie: 1205 x 600 x 1350 mm ( szer x gł x wys ) wysokość załadunkowa 870 mm± 20mm 4.Komora autoklawu wykonana ze stali kwasoodpornej 5.Minimalny zakres temperatur pracy: 105 – 140st.C 6.Część zewnętrzna autoklawu wykonana ze stali nierdzewnej, miejsca narażone na silne nagrzewanie i oddawanie ciepła (min. pokrywa ) pokryte wytrzymałym tworzywem dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika 7.Pokrywa autoklawu wyposażona w bezobsługową uszczelkę - pneumatyczne uszczelnianie zamknięcia pokrywy bez pokręteł dociskowych. Pokrywa otwierana w pozycji horyzontalnej – do boku (bez unoszenia do góry). Całkowite otwarcie pokrywy w granicach obudowy autoklawu 8.Autoklaw wyposażony w kółka 9.Poziom hałasu autoklawu (według EN 11202) – nie większy niż 64 dBA 10.Zasilanie: 400V/50Hz WYPOSAŻENIE 1.Autoklaw wyposażony w wbudowaną wytwornicą pary/generator pary oddzielony od komory sterylizacyjnej ( brak jakichkolwiek elementów grzejnych w komorze sterylizacyjnej ) oraz posiada automatyczny system poboru wody do wytwornicy - obecna pompa podająca wodę do wytwornicy. Wytwornica pary wykonana z wysokogatunkowej stali. 2.Autoklaw wyposażony w system szybkiego schładzania pary poniżej 80st.C umożliwiający prowadzenie kilku ( nie mniej jak 4 ) procesów z płynami w ciągu dnia oraz zapobiegający nagłemu wzrostowi temp. cieczy poddanej sterylizacji w przypadku nagłego obniżenia ciśnienia. 3.System chłodzenia wyposażony w wentylator oraz wydajny wodny wymiennik ciepła UWAGA: obecność systemu wentylatora nie może wpływać na zmniejszenie wymiarów komory sterylizacyjnej 4.Sterylizator musi posiadać możliwość późniejszej rozbudowy o dedykowany efektywny system próżniowy zapewniający próżnię wstępną (nie mniejszą jak 50mbar w komorze sterylizacyjnej ) oraz pozwalający na końcowe osuszanie próżniowe wsadu 5.Filtr absolutny o całkowitej retencji dla cieczy 0.22mm i gazów 0,003mm w linii zasilającej - wyjaławiający powietrze wchodzące/ wychodzące z autoklawu w fazie nagrzewania i odpowietrzania, zabezpieczający jałowość w czasie i po procesie sterylizacji. 6.Czujnik temperatury materiału umieszczonego w autoklawie - sonda temperatury elastyczna, pozwalająca na umieszczenie w naczyniach wewnątrz komory. Stacja zmiękczania wody wysokiej wydajności dla ochrony wytwornicy pary oraz innych elementów wyposażenia przed tworzeniem się kamienia 7.Sterylizator wyposażony w system schładzania skroplin i kondensatu poniżej 70st.C dla ochrony systemu kanalizacji oraz uniknięcia zaparowania pomieszczenia po otwarciu pokrywy a także w funkcję Aparatu Kocha dla podtrzymywania temperatury wsadu 8.Kosz pleciony z wysokogatunkowej stali nierdzewnej – szt.2 9.Cichy i wydajny kompresor zewnętrzny do obsługi pneumatyki oraz systemów szybkiego chłodzenia i suszenia STEROWANIE, OPROGRAMOWANIE, KONTROLA PARAMETRÓW 1.Menu autoklawu oraz wszystkie komunikaty na wbudowanym ekranie autoklawu w języku polskim z opcją zmiany języka w menu 2. Kontrola funkcji i parametrów pracy sterylizatora oraz komunikacja z operatorem poprzez panel kontrolno– sterujący w formie dotykowego graficznego wyświetlacza LCD o wielkości minimum 5” 3. Aktywna funkcja graficznego przedstawienia faz cyklu na wykresie w czasie rzeczywistym na ekranie autoklawu 4.Odczyt informacji z panelu sterującego autoklawu bez względu czy komora sterylizatora jest otwarta czy zamknięta 5. Panel sterujący – ekran musi znajdować się na wysokości 130 – 140 cm od podłoża oraz posiadać funkcję zmiany kąta ustawienia w celu wygodnej obsługi 6. Min. 20 programów sterylizacyjnych do wykorzystania i zapisania w pamięci autoklawu. Możliwość tworzenia i edycji programów a także przypisywania ich do operatorów w zależności od ich stopnia dostępu. 7.Alarmy dźwiękowe i optyczne w przypadku odstępstw od prawidłowych parametrów pracy 8. Automatyczna funkcja Stand By – przechodzenie autoklawu w stan uśpienia dla oszczędzania energii pomiędzy cyklami 9. System rejestracji parametrów sterylizacji oraz stanów alarmowych w pamięci sterownika 10. Autoklaw wyposażony w drukarkę termiczną – służąca do rejestracji temperatury i ciśnienia – wbudowana w sterownik urządzenia 11. System haseł zabezpieczających przed nieautoryzowanym dostępem do parametrów pracy ELEMENTY I FUNKCJE PODNOSZĄCE BEZPIECZEŃSTWO 1. Elementy pokrywy autoklawu jako miejsca narażone na intensywne oddawanie ciepła wykonane z utwardzanego tworzywa w celu zwiększenia bezpieczeństwa przed poparzeniem i komfortu pracy 2. Sterownik umieszczony poza osią załadunku dla uniknięcia jego uszkodzenia w trakcie załadunku/rozładunku 3.Zawór wyrównujący ciśnienie zlokalizowany na płycie czołowej sterylizatora 4.Główny wyłącznik zlokalizowany na płycie czołowej sterylizatora, oznaczony kolorem czerwonym 5. Automatyczna kalibracja czujników temp. i ciśnienia 6. Kontrola dostępu sterownika chroniona kodem 7.Tworzenie poziomu dostępu dla min. 5 oddzielnych użytkowników , każdy z indywidualnym kodem dostępu. 8.Automatyczny system blokujący otworzenie komory podczas pracy oraz po zakończonym cyklu w sytuacji wysokiej temp. oraz ciśnienia w komorze |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zadanie nr 6 - Cieplarka laboratoryjna

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cieplarka laboratoryjna | - Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad - Inkubator z chłodzeniem i wymuszonym obiegiem powietrza (chłodzenie zapewniane przez agregat sprężarkowy) - Wymiary zewn (szer/wys/głęb) –nie więcej niż 834/1022/646 plus klamka do drzwi, panel sterowania - Wymiary wewn (szer/wys/głęb) –nie więcej niż 600/480/400 - Pojemność wewn. – 115 litrów - Zakres temp. -10 do +100 st.C - Regulowana prędkość obrotowa wentylatora - Sterowany elektronicznie system wstępnego nagrzewania - Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego (ESG) - 2 półki druciane ze stali nierdzewnej - Kontroler z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym - Zegar czasu rzeczywistego - Cyfrowe ustawienie temp. z dokładnością do 0,10C - Licznik czasu pracy - Bezpieczny dla środowiska czynnik chłodzący - Złącze RS 422 - Niezależne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 (DIN 12880) z alarmem optycznym i akustycznym - Możliwość ustawienia urządzeń jeden na drugim - Port dostępu z zatyczką silikonową (u góry) - Gumowe podkładki |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zadanie nr 7 - Łaźnia wodna z wytrząsarką

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łaźnia wodna z wytrzasarką | - Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad - pojemność 20-25 litry - nastawa temperatury od +10°C do 100°C. - pokrywa ze stali nierdzewnej - wytrząsarka (ruch posuwisto-zwrotny) - uchwyty na kolby: 500 ml (ilość min.4) i platforma do montaży uchwytów na kolby - stelaż na próbówki o średnicy: 18mm (1szt) |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zadanie nr 8 - Zamrażarka niskotemperaturowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa | 1.Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad 2. wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys. (mm): nie więcej niż 650 x 750 x 850 3. wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys. (mm): nie więcej niż 400 x 500 x 350 4. pojemność: 40-60 litrów 5. zakres temperatur: -80°C do -40°C 6. wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej 7. obudowa wykonana ze stali 8. system chłodzenia jednokompresorowy lub więcej 9. izolacja cieplna wykonana z pianki poliuretanowej, 10. niskie zużycie energii 11. niski poziom hałasu podczas pracy urządzenia 12. drzwi zamykane na klucz, otwierane od przodu 13. mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli 14. Bateryjne podtrzymanie pracy sterownika i rejestratora 15. wyposażona w alarmy optyczne i akustyczne (przekroczenie górnej i dolnej temperatury pracy, awarii układu chłodzenia, braku zasilania) 15. czynniki chłodnicze wyłącznie ekologiczne, nie wybuchowe, nie toksyczne 16. kółka z blokadą dla ułatwiania przemieszczania urządzenia 17. produkowana zgodnie z normą: ISO 9001 i ISO 13485 |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zadanie 9 - Młynek analityczny

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Młynek analityczny | Młynek analityczny: - z komorą mielenia wykonaną z tworzywa Tefcel -wlot ze stali nierdzewnej -sposób pracy-wsadowa -zasada działania- tnąco-udarowa -prędkość max. 28000rpm -pojemność robocza 80 ml -wymiary w mm- szer 85, wys 240, gł.85 -moc silnika wejściowa 160W -Moc silnika wyjściowa 100W -noże ze stali nierdzewnej -napięcie 220-230V, -zasilanie 160W -temp. pracy od 5- 40oC |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zadanie nr 10 - Mineralizator

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mineralizator | -mineralizator min. ośmiokomorowy max. dwunastokomorowy na probówki 250ml i 450ml -elektroniczny kontroler temp. 100-440oC -powtarzalność ustawień temp.1o C -zakres temp.: od 100 do 440oC -stabilność temp. przy 400oC +/- 2o C -wyświetlacz cyfrowy -system usuwania oparów do mineralizatora kompletny z pompką wodną- głowica do usuwania oparów -statyw na probówki z ekranami cieplnymi -wieszak na kolby -Czas nagrzewania od 20°C do 400°C przy 230 V – poniżej 35 minut - kompatybilny z aparatem do oznaczania białka Kjeltec 8400 -zasilanie 200-240V, 50-60 Hz |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zadanie nr 11 - Aparat do oznaczania włókna surowego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do oznaczania włókna surowego w paszach | - Aparat w pełni zautomatyzowany składający się z jednostki do ekstrakcji na zimno i jednostki do ekstrakcji na gorąco - Automatyczne gotowanie, podgrzewanie odczynników, płukanie i filtracja - Brak konieczności przenoszenia próbki pomiędzy naczyniami w trakcie analizy - Aparat do oznaczania włókna surowego, kwaśno-detergentowego, obojętno-detergentowego i ligniny kwaśno-detergentowej w próbkach paszy zgodnie z metodyką opisaną w normach ISO 6865, ISO 16472, ISO 13906 - Badanie włókna surowego metodą wagową wg Rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. - Ekstrakcja wstępna na zimno w dedykowanej do tego celu osobnej jednostce - Automatyczne dozowanie wszystkich odczynników - Moc grzewcza regulowana automatycznie - Objętość próby: 0,5 do 3 g - Zakres pomiaru: 0,1-100% - Liczba próbek w cyklu: 6 próbek jednocześnie - Czas grzania odczynnika: maks. 12 minut, typowo 10 minut - Czas grzania do momentu wrzenia próbki: poniżej 7 minut - Powtarzalność wyników: ±1% przy zawartości włókna w próbkach rzeczywistych w zakresie 5-30% - Komplet tygli do ekstrakcji na zimno i na gorąco oraz komplet odczynników: celit, enzym, środek przeciwpienny - Zasilanie 230V, 50 Hz |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zadanie nr 12 - Zmywarka laboratoryjna

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zmywarka laboratoryjna z systemem oczyszczania wody | -system oczyszczania wody(bezpośrednio w wody wodociągowej) dedykowany do zmywarki wraz z przyłączem , montażem i elementami dodatkowymi -zmywarka wolnostojąca , jednodrzwiowa ładowana od przodu, moduł myjąco-dezynfekujący -kosz dolny i górny do połączenia modułów -wkłady do mycia drobniejszego szkła -moduł do szkła laboratoryjnego (małe kolby do 250ml) -obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej -mycie iniekcyjne na 2 poziomach -możliwość zmiany min. W 3 programach takich parametrów jak; temp, czas utrzymania temp., ilość wody -zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku -wymiary zewn. 600x600x850mm -zasilanie elektryczne 3N AC 400V; 50HZ, zabezpieczenie 3x16A |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zadanie nr 13 - Chromatograf cieczowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczny | Produkt proponowany przez Oferenta (nazwa, termin, gwarancja, właściwości) | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Cena jednostkowa netto w złotych | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wartość netto (całość) W złotych | Stawka VAT % | Kwota VAT w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chromatograf cieczowy-zestaw | -System HPLC - Pompa gradientowa czteroskładnikowa z mieszaniem po stronie niskiego ciśnienia - Kondycjonowanie rozpuszczalników: proces odgazowania próżniowego – czterokanałowy odgazowywacz próżniowy - Ciągła automatyczna kompensacja ściśliwości rozpuszczalników - Pompa szeregowa, wyposażona w zintegrowane automatyczne zawory wlotowe - Pompa musi mieć możliwość rozpoczęcia gradientu w następujących opcjach: - w momencie nastrzyku (domyślnie) - przed nastrzykiem (programowana objętościowo) - po nastrzyku (opóźnienie gradientu) - Zakres przepływu operacyjnego: od 0,001 ml/min do 5 ml/min ze skokiem 0,001 ml - Precyzja przepływu: ≤ 0,075% RSD; dokładność przepływu: ± 1% - Całkowita objętość martwa łącznie z autosamplerem (Dead Volume): ≤ 1350 l - Automatyczne dobieranie pH i mocy jonowej fazy ruchomej, zadane z poziomu oprogramowania - Maksymalne ciśnienie robocze pompy i autosamplera nie mniej niż 9 500 psi - Autosampler przystosowany do obsługi różnych rodzajów płytek: mikropłytki 96- i 384-dołkowe, 48-pozycyjne na fiolki 2ml, 48-pozycyjne na fiolki 0,65 ml, 24- pozycyjne na fiolki 1,5 ml - Zakres nastrzykiwanych objętości: minimum 0,1  50 l w konfiguracji standardowej z możliwością rozszerzenia do 1000 l przy zastosowaniu opcjonalnych pętli - Błąd przenoszenia próbki: ≤ 0.002% - Termostatowanie prób: 4  40 oC programowalne z przyrostem 0,1 oC - Termostat kolumn w zakresie temperatur co najmniej od 10oC do 65oC Moduł do reakcji postkolumnowej • zakres temperatury nie mniejszy niż od temperatury pokojowej do 120 oC • dokładność ustawienia temp. ±0,5 oC • stabilność temp. ±0,5 oC • powtarzalność temp. ±0,1 oC Pompa do podawania odczynnika do reakcji postkolumnowej • programowalny przepływ w zakresie 0,05 – 2,0 ml/min, inkrement 0,01 ml/min • maksymalne ciśnienie robocze 2500 psi • dokładność przepływu ±2% • precyzja przepływu ±0,5% RSD -detektor fluorescencyjny - zakres wzbudzenia nie mniejszy niż 200 – 890 nm - zakres emisji nie mniejszy niż 210 – 900 nm - stosunek sygnału do szumu  1000 dla piku ramanowskiego wody - szerokość wiązki 20 nm - pojemność celki nie większa niż 13µl - lampa ksenonowa - dokładność ±3nm - powtarzalność ±0.25 nm - zakres 0.001 do 100,000 EU -detektor z matrycą fotoidiodową - jedna szerokość szczeliny zapewniająca stałą rozdzielczość 1.2 nm i porównywalność widm UV-VIS - zakres długości fali co najmniej 190 – 800 nm - szerokość szczeliny może być modyfikowana software’owo dla poprawienia czułości - jedna lampa deuterowa - liczba diód 512 - optymalizacja lampy deuterowej zapewniająca stałość wyników (widm UV-VIS) w miarę starzenia się lampy, przedłużenie żywotności lampy, zwiększenie czułości w zakresie widzialnym bez stosowania lampy halogenowej - cela przepływowa eliminująca efekty refrakcji podczas pracy w gradiencie - szum linii bazowej nie większy niż 10x10-6 AU - dryf nie większy niż 1x10-3/AU/h/ st. C - liniowość odpowiedzi w zakresie 2 AU - automatyczne porównanie wyników z bibliotekami widm, badanie czystości piku (przynajmniej do czterech zanieczyszczeń) -kolumny do oznaczania kokcydiostatyków i histaminy -oprogramowanie -zestaw komputerowy - procesor Intel - pamięć RAM, minimum 16GB - dysk SSD, minimum 500GB - dysk HDD min 1TB - karta dźwiękowa - karta graficzna umożliwiająca obsługę minimum jednego monitora w rozdzielczości Full HD - 2 x karta sieciowa LAN Gigabit - mysz, klawiatura - Windows 10 Professional - monitor minimum 24" Full HD |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |

………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)