**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pipeta zmiennopojemnościowa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)  (kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Pipeta zmiennopojemnościowa**  **Wymagane parametry techniczne:**   1. Urządzenie winno być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad. 2. Nastawny zakres pojemności: 20 - 200µl. 3. Dokładność nie gorsza niż: ±0,5 µl dla 20µl, ± 0,8 µl dla 100µl. 4. Powtarzalność nie gorsza niż: ± 1,6 µl dla 200µl. 5. Obudowa odporna na promieniowanie UV. 6. Nastawa pojemności oraz blokada nastawy w jednym przycisku. 7. Trójpozycyjny zrzutnik końcówek z możliwością regulacji dla osób prawo lub leworęcznych. 8. Wzorcowanie urządzenia poświadczone świadectwem wzorcowania wydanym przez GUM lub inne laboratorium posiadające akredytację w tym zakresie.   **Warunki dostawy i serwisowania:**   1. Szkolenie z użytkowania dla personelu. 2. Dostarczenie wraz z ofertą instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej parametry techniczne. 3. Zagwarantowanie zdolności serwisowej zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.   **Dostarczony Sprzęt winien zawierać:**   1. Ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz oznakowanie CE. 2. Instrukcję w języku polskim dotyczącą eksploatacji w tym: obsługi, czyszczenia i przechowywania. 3. Kartę gwarancyjną w języku polskim. 4. Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących urządzenie. 5. Listę czynności konserwacyjnych, które w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane przez Zamawiającego samodzielnie, bez utraty uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji. | **1 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Okres gwarancji wynosi ...........................................miesięcy**

.....................................................................

podpis