**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Waga precyzyjna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)  (kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Waga precyzyjna**  **Wymagane parametry techniczne:**   1. Urządzenie winno być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad 2. Obciążenie max. – 1200g 3. Obciążenie min. – 500 mg 4. Dokładność odczytu: nie gorsza niż – 10 mg 5. Zakres tary: nie większy niż -1200 g 6. Powtarzalność: nie gorsza niż – 10 mg 7. Liniowość: nie gorsza niż ±20 mg 8. Czas stabilizacji – nie dłuższy niż 1,5 s 9. Dryf czułości – nie gorszy niż 2ppm/⁰C w temperaturze +10 - +40 ⁰C 10. Temperatura pracy - w zakresie od +10 do +40 ⁰C 11. Zasilanie – 12 ÷ 16 V DC / 250 mA 12. Rozmiar szalki (szer./dł.) – 195/195 mm 13. Szalka - ze stali nierdzewnej 14. Obudowa - wykonana z tworzywa sztucznego 15. Kalibracja – wewnętrzna (automatyczna), uwzględniająca zmiany temperatury 16. Wyświetlacz – LCD z podświetleniem 17. Wyświetlacz – posiadający tekstową linię informacyjną pozwalającą na wyświetlenie dodatkowych komunikatów i informacji 18. Interfejs: co najmniej 2 x RS 232, USB-A, USB-B 19. Wzorcowanie w 5 punktach (1g, 10g, 50g, 100g, 330g) poświadczone świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium GUM lub inne posiadające znak akredytacji PCA w tym zakresie   **Warunki dostawy i serwisowania:**   1. Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem użytkowania dla personelu 2. Dostarczenie wraz z ofertą instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej parametry techniczne 3. Zagwarantowanie zdolności serwisowej zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym   **Dostarczony Sprzęt winien zawierać:**   1. ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz oznakowanie CE; 2. instrukcję w języku polskim dotyczą eksploatacji w tym: obsługi, czyszczenia i przechowywania Urządzeń; 3. kartę gwarancyjną w języku polskim ; 4. wykaz autoryzowanych punktów serwisujących Urządzenia; 5. listę czynności konserwacyjnych, które w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane przez Zamawiającego samodzielnie, bez utraty uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji. | **1 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Okres gwarancji wynosi ...........................................miesięcy**

.....................................................................

podpis