SPECYFIKACJA WYMAGAŃ - ZADANIE NR 1

| Asortyment / Kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Autoklaw pionowy z oprogramowaniem umożliwiającym monitorowanie warunków sterylizacji i drukarką wbudowaną w panel sterowania. | 1. Wolnostojący z pionową cylindryczną komorą sterylizacyjną o średnicy co najmniej 40 cm. 2. Dwuścienna komora sterylizacyjna wykonana z polerowanej elektrolitycznie stali nierdzewnej. 3. Pojemność komory sterylizacyjnej 70 – 80 litrów. 4. Zintegrowany generator pary z funkcją automatycznego pobierania wody z sieci zewnętrznej lub zasobnika bezciśnienio- wego. 5. Brak elementów grzejnych w komorze autoklawu. 6. Zintegrowany kondensator pary. 7. Pokrywa autoklawu otwierana „do góry” 8. Automatyczny mechanizm zamykania komory przy pomocy pierścienia zabezpieczającego. 9. Termoblokada zabezpieczająca otwarcie komory przy wysokiej temperaturze. 10. Maksymalne wymiary zewnętrzne: 500 x 650 x 900mm . 11. Temperatura pracy programowana w zakresie 98 – 134o C. 12. Funkcja wstępnego nagrzewania autoklawu uruchamiana z panelu sterowania. 13. Możliwość łatwego wprowadzania programów ( warunków sterylizacji ) przez użytkownika. 14. Programy do sterylizacji płynów, instrumentów i odpadów mikrobiologicz- nych. 15. Program do opróżniania wody z genera- tora pary. 16. Pompa automatycznie dozująca wodę do generatora pary. 17. Automatyczny przebieg sterylizacji kontrolowany przez mikroprocesor. 18. Temperatura i czas sterylizacji pokazywany na bieżąco na wyświetlaczu. 19. Możliwość programowania opóźnionego rozpoczęcia pracy przez urządzenie poprzez podanie daty i godziny podjęcia sterylizacji. 20. Podwójna sygnalizacja zakończenia procesu sterylizacji dźwiękowa i komunikat na panelu sterowania. 21. Suszenie próżniowe w celu usuwania wilgoci ze sterylizowanych materiałów. 22. Zintegrowany nadzór nad procesem sterylizacji z automatyczną analizą błędów. 23. Filtracja dla wsadów o charakterze patogennym. 24 Wykonanie ze stali nierdzewnej. 25. Wyposażenie dodatkowe (kosze z materiału nierdzewnego). 26. Zasilanie 3N 400V / 50 Hz. 27. Drukarka wbudowana w panel sterowania autoklawu, umożliwiająca rejestrację warunków przebiegu procesu sterylizacji + papier. 28. Na wyposażeniu kolumna dejonizacyjna kolumna dejonizacyjna pozwalająca na demineralizację co najmniej 1000l wody na potrzeby wytwornicy pary wyposażona w konduktometr w celu monitorowania jakości oczyszczanej wody. 29. Niskie koszty eksploatacji. (pobór prądu) 30. Gwarancja minimum 24 m-ce udokumentowana kartą gwarancyjną dołączoną do urządzenia. 31. Instalacja i szkolenie użytkowników na koszt dostawcy ( szkolenie w zakresie obsługi urządzenia poświadczone odpowiednim dokumentem). 32. Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczona z towarem. 33. Pełna dokumentacja producenta wymagana przez UDT w języku polskim. 34. Certyfikat ISO 9001. 35. Certyfikat bezpieczeństwa CE - dostarczony wraz z towarem. 36. Świadectwa walidacji: a). instalacyjno - operacyjnej; b). procesowej (w temperaturze121oC/15 min – pełen wsad oraz ½ wsadu); 37. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie większej niż 150 km od laboratorium. 38. Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii 48 godzin. 39. W przypadku napraw wymagających dłuższego terminu realizacji, czas naprawy wyłączony z okresu gwarancyjnego. 40. Wymiana sprzętu na nowy w przypadku wystąpienia 3 krotnej usterki w czasie gwarancji, uniemożliwiającej wykorzystanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. 41. Autoryzacja producenta udzielona bezpośrednio wykonawcy naświadczenie serwisu gwarancyjnego pogwarancyjnego. | szt. | 1 |