**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z prawem opcji testów immunoenzymatycznych (ELISA) do wykrywania przeciwciał specyficznych dla wirusa choroby niebieskiego języka (BTV) w surowicy krwi przeżuwaczy w ilości 25 płytek. Prawem opcji objętych jest 15 płytek. Oznacza to, że Zamawiający na pewno zakupi 10 sztuk płytek, zaś pozostałe 15 płytek zostanie zakupione w zależności od potrzeb Zamawiającego.

**Wymagania ogólne dla zadania:**

1. Test musi być wpisany do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro zamieszczonego na stronie Głównego Lekarza Weterynarii.
2. Opakowanie testu musi zawierać opłaszczone 96-dołkowe płytki (dzielone) oraz wszystkie odczynniki i kontrole wymagane do wykonania testu (za wyjątkiem wody demineralizowanej lub dejonizowanej).
3. Opakowanie jednostkowe testu nie może zawierać więcej niż 5 opłaszczonych płytek testowych.
4. Każde opakowanie zbiorcze testu musi być oznaczone numerem serii oraz okresem przydatności do użytku.
5. Przydatność testu od daty dostarczenia do odbiorcy końcowego nie może być krótsza niż 10 miesięcy.
6. Zasada metody testu musi być oparta na zasadzie blokowania.
7. Koniugat oraz substrat dostarczony w teście musi mieć postać gotową do użycia.
8. Inkubacji próbek badanych na opłaszczonej mikropłytce oraz po dodaniu koniugatu musi odbywać się w cieplarce (temperatura inna niż pokojowa).
9. Odczyt wyników musi być możliwy na czytniku ELX-800 (producent Bio-Tek), przy długości fali 450nm.
10. Zamawiający wymaga, aby instrukcja wykonania testu w oryginale wraz z tłumaczeniem była dołączona do oferty, a o wszelkich zmianach w instrukcji wykonania testu w trakcie trwania realizacji umowy zamawiający będzie informowany osobnym pismem.
11. Każda seria testów musi posiadać certyfikat określający jakość i parametry użytkowe, który będzie dostarczany do każdej serii zamówienia.
12. Wykonawca, po podpisaniu umowy, jest zobowiązany do pełnej obsługi w zakresie merytorycznym i techniki wykonania testu.
13. Transport testów od dostawcy do odbiorcy musi spełniać wymogi odnośnie przechowywania określone przez producenta.
14. Dostawa testów będzie odbywała się w postaci zamówień cząstkowych w czasie nie przekraczającym 10 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia.
15. Zamawiający wymaga każdorazowo potwierdzenia wpłynięcia zamówienia do wykonawcy.